                                                            


附表一：杭州市临安区第一人民医院非强检设备设备目录
	序号
	仪器名称
	数量
	备注

	1
	氧气吸入器
	1452
	一年两次

	2
	医用注射泵
	271
	

	3
	医用注射泵（双）
	91
	

	4
	医用注射泵（三）
	2
	

	5
	肠内营养泵
	93
	

	6
	浮标式氧气吸入器
	87
	一年两次

	7
	血液透析设备
	82
	

	8
	呼吸机
	80
	

	9
	环境试验设备
	146
	

	10
	心脏除颤器
	45
	

	11
	超声多普勒胎儿
监护仪超声源
	34
	

	12
	婴儿培养箱
	32
	

	13
	麻醉机
	31
	

	14
	高频电刀
	29
	

	15
	医用输液泵
	21
	

	16
	医用超声诊断仪
超声源
	17
	

	17
	婴儿辐射保暖台
	13
	

	18
	无创呼吸机
	7
	

	19
	超声多普勒胎心仪
超声源
	7
	

	20
	电子婴儿秤
	6
	

	21
	清洗消毒机
	6
	

	22
	脉动真空灭菌器
	4
	

	23
	封口机
	3
	

	24
	压力蒸汽灭菌器
	2
	

	25
	蒸汽灭菌器
	6
	

	26
	过氧化氢低温等
离子体灭菌器
	2
	

	27
	医用离心机
	36
	

	28
	电子秤
	1
	

	29
	温湿度计
	225
	需要邮寄检测

	30
	非接触式红外体温
计
	23
	需要邮寄检测

	31
	移液器
	56
	需要邮寄检测

	32
	生物安全柜
	20
	

	33
	洁净工作台
	5
	

	34
	八通道移液器
	3
	需要邮寄检测

	35
	身高体重仪
	2
	

	36
	血糖仪
	1
	

	37
	电子天平
	1
	

	38
	电动吸引器
	1
	

	39
	常用玻璃量器
	2
	

	40
	医用磁共振
	2
	


附表二：重点设备校准检测参数

	序号
	测量仪器名称
	规范名称及代号
	校准检测参数
	证书要求

	1
	医用冰箱、培养箱、烘干箱、阴凉柜
	环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101
	温度、湿度
	CNAS校准证书

	2
	灭菌锅
	蒸汽灭菌器温度、压力校准规范 JJF(浙) 1120
	温度、压力
	CNAS校准证书

	3
	移液器
	移液器检定规程 JJG 646
	容量
	CNAS校准证书

	4
	医用吸引器
	医用吸引器校准规范 JJF 1810
	压力
	CNAS校准证书

	5
	医用注射泵和输液泵
	医用注射泵和输液泵校准规范 JJF 1259
	流量、压力
	CNAS校准证书

	6
	肠内营养泵
	肠内营养泵校准规范 JJF（浙） 1147
	流量、压力、温度
	CNAS校准证书

	7
	医用离心机
	医用离心机校准规范 JJF2004
	转速、温度
	CNAS校准证书

	8
	心脏除颤器
	心脏除颤器校准规范 JJF 1149
	能量、心率、电压、扫描速度、幅频特性
	CNAS校准证书

	9
	高频电刀
	高频电刀校准规范 JJF 1217
	功率、电流
	CNAS校准证书

	10
	血液透析机
	血液透析装置校准规范 JJF 1353
	电导率、温度、压力、流量、酸度
	CNAS校准证书

	11
	血滤机（CRRT）
	连续性血液净化装置校准规范 JJF1844
	流量、压力、质量
	CNAS校准证书

	12
	婴儿培养箱
	婴儿培养箱校准规范 JJF 1260
	温度、湿度、氧浓度
	CNAS校准证书

	13
	婴儿辐射保暖台
	婴儿辐射保暖台校准规范 JJF(闽) 1102
	温度、噪声
	CNAS校准证书

	14
	呼吸机
	呼吸机校准规范 JJF 1234
	潮气量、气道峰压、呼气末正低、呼吸频率、氧浓度
	CNAS校准证书

	15
	无创呼吸机
	无创呼吸机校准规范 JJF 1997
	气道压力、呼吸频率、吸气氧浓度
	CNAS校准证书

	16
	心肺复苏机
	心肺复苏机校准规范 JJF 1748
	按压深度、频率、潮气量
	CNAS校准证书

	17
	麻醉机
	麻醉机校准规范 JJF(黔) 30
	潮气量、气道峰压、呼气末正低、呼吸频率、输出氧浓度
	CNAS校准证书

	18
	医用超声诊断仪
	医用超声诊断仪超声源检定规程 JJG 639
	输出声强、几何位置、囊性病灶
	CNAS校准证书

	19
	彩色多普勒超声诊断仪
	彩色多普勒超声诊断仪校准规范 JJF 1438
	血流速度、探测深度
	CNAS校准证书

	20
	脉搏血氧计
	脉搏血氧计校准规范 JJF(沪)5
	血氧饱和度、脉率
	CNAS校准证书

	21
	医用磁共振
	医用磁共振成像系统检定规程 JJG(苏)71
	磁场强度
	CNAS校准证书

	22
	生物安全柜
	生物安全柜 GB 41918-2022 
	振动、流入气流流速、气流模式、噪声、高效空气过滤器完整性、下降气流流速、照度、人员保护试验
	CMA检测报告 

	23
	超净工作台
	洁净工作台JG/T 292-2010
	风速、噪声、扫描检漏、振动幅值、气流状态、空气洁净度、照度
	CMA检测报告 

	24
	大型蒸汽灭菌器
	大型蒸汽灭菌器自动控制型 GB8599-2008
	性能要求/温度参数，噪声，外观、结构与灭菌室尺寸，压力改变速率，性能要求/蒸汽渗透，性能要求/干燥度（小负载时），性能要求/ 干燥度（满负载时），灭菌温度范围，空腔负载试验，BD测试
	CMA检测报告 

	25
	环氧乙烷灭菌器
	医院消毒供应中心第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准 WS 310.3-2016
	物理监测、化学监测
	CMA检测报告 

	26
	过氧化氢低温等离子灭菌器
	过氧化氢低温等离子灭菌器 GB /T32309-2015
	外观和结构、记录装置、灭菌周期及控制、显示装置、工作噪声
	CMA检测报告 

	27
	全自动清洗机、减压沸腾清洗消毒机
	医院消毒供应中心第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准 WS 310.3-2016
	温度范围、清洗效果化学监测、A0值、清洗消毒时间
	CMA检测报告 

	28
	臭氧消毒器
	臭氧消毒器卫生要求GB28322-2020
	臭氧浓度、臭氧泄漏量、臭氧残留量、紫外线辐射照度
	CMA检测报告 

	29
	紫外线消毒器
	紫外线消毒器卫生要求 GB28235-2020
	紫外线强度、紫外线强度波动范围、工作噪声、紫外线泄漏量、臭氧泄漏量
	CMA检测报告 

	30
	封口机
	塑料袋热压式封口机JB/T 9086-2007
	外观质量、噪声、封口合格率/热封口强度、封口温度控制范围、空运转、封口合格率/外观质量、封口温度波动值、封口合格率/静压和跌落
	CMA检测报告 





