眼科A/B超声诊断仪 招标技术参数

一、设备用途

眼科A/B超声诊断仪用于对人眼及眼眶组织进行A超生物测量与B超成像检查，适用于眼轴长度测量、人工晶体度数计算、晶状体疾病、玻璃体视网膜疾病、眼内肿瘤、眼外伤及异物定位等临床诊断需求。

二、总体要求

1. 设备为一体化眼科专用A/B超声诊断仪，结构稳定、操作便捷，适用于门诊、检查室、病房等多场景使用。

2. 设备须具有有效的中华人民共和国医疗器械注册证及注册登记表。

3. 设备同时具备A超测量、B超成像、AB联合测量功能，模式切换简单快捷。

4. 设备符合YY 0773等国家及行业相关标准要求。

三、A超技术参数

1. 探头频率：10MHz专用眼科A超测量探头

2. 测量范围：0～40mm

3. 测量精度：≤±0.04mm

4. 具备自动测量、手动测量、多点自动平均测量功能

5. 可测量项目：眼轴长度、前房深度、晶状体厚度、玻璃体腔长度

6. 人工晶体计算公式：SRK-II、SRK-T、Hoffer Q、Holladay、Haigis

7. 支持有晶体眼、无晶体眼、人工晶体眼、硅油眼、致密白内障等多种测量模式

8. 具备IOL常数调节、IOL度数计算功能

9. 配备同轴瞄准光，保证测量定位准确

10. 具备声速可调功能，满足不同临床检查需求

四、B超技术参数

1. 探头类型：10MHz扇形扫描B超探头

2. 探测深度：≥60mm

3. 轴向分辨力：≤0.1mm

4. 侧向分辨力：≤0.2mm

5. 图像灰阶：≥256级

6. 具备实时动态聚焦、多级图像放大、灰度调节功能

7. 支持图像冻结、存储、回放、标注、删除等操作

8. 具备距离、周长、面积等定量测量功能

9. 支持眼内异物定位、标记与显示

10. 支持图像翻转、增强、优化处理

五、AB联合测量功能

1. 支持A超、B超同屏实时显示

2. 可在B超图像任意位置进行A超定点测量

3. 支持一键快速切换A超、B超、AB联合模式

六、系统及报告功能

1. 显示屏：≥12英寸高清液晶显示屏

2. 操作界面：全中文可视化操作界面

3. 病例存储：≥1000例，支持快速检索查询

4. 数据接口：标配USB接口，支持图像与报告导出

5. 报告输出：支持标准检查报告，可外接打印机直接打印

6. 配备脚踏开关，方便临床操作

七、标准配置清单

1. 主机 1台

2. A超探头 1把

3. B超探头 1把

4. 脚踏开关 1个

5. 电源线 1根

6. 探头防护套 1盒

7. 专用耦合剂 1瓶

8. 操作说明书、合格证、保修卡 各1份

9. 原厂安装调试及培训服务 1次

八、商务及服务要求

1. 整机质保期：≥2年，探头同保

2. 故障响应：7×24小时技术支持，2小时内响应，24～48小时工程师上门

3. 提供免费上门安装、调试、操作及维修培训

4. 软件终身免费升级

5. 提供长期稳定的原厂耗材及维修服务